“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；“▲”代表重要指标，作为评审时的重要考虑因素。

## 1．项目概述

## 本项目拟采购高精度气浮定位平台，主要用于以下几方面的研究：多色荧光图案与信息存储、超表面光学元件加工、微纳光子晶体制造、超精密激光加工。

## 2. 技术要求

## 2.1 采购项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 单价限价（元/台） | 是否主要货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度气浮位移台 | 1 | 台 | 175000.00 | 是 |  |
| 2 | 高精度气浮位移台Z轴 | 1 | 台 | 123000.00 | 否 |  |
| 3 | 控制软件 | 1 | 台 | 10000.00 | 否 |  |
| 4 | 驱动器 | 2 | 台 | 44000.00 | 否 |  |

## 2.1技术要求

## 凡要求提供证明材料的指标需提供响应产品制造商公开发布的印刷资料或官网彩页或第三方检测机构出具的检测报告或技术参数确认函（国产产品的技术参数确认函加盖响应货物制造商单位公章）作为证明材料，采购需求中另有要求的以其要求为准，否则按无效响应处理。

| 序号 | 货物名称 | 指标重要性 | 评审时是否需要提供证明材料 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度气浮位移台 | ★ | 是 | 1.位移台行程：≥ 100mm |  |
|  |  | ★ | 是 | 2.定位精度（全行程）：≤ ±0.2 µm |  |
|  |  | ▲ | 是 | 3.重复定位精度：≤ ±50nm |  |
|  |  |  | 否 | 4.直线度：≤ ±0.4 µm |  |
|  |  |  | 否 | 5.平面度：≤ ±0.4 µm |  |
|  |  | ★ | 是 | 6.分辨率：≤ 0.5 nm |  |
|  |  |  | 否 | 7.最大速度：≥ 300 mm/s |  |
| 2 | 高精度气浮位移台Z轴 | ★ | 是 | 8.位移台行程：≥ 5 mm |  |
|  |  | ★ | 是 | 9.定位精度（全行程）：≤ ±200 nm |  |
|  |  | ▲ | 是 | 10.重复定位精度：≤ ±100 nm |  |
|  |  |  | 否 | 11.直线度：≤ ±1 µm |  |
|  |  | ★ | 是 | 12.分辨率：≤ 2 nm |  |
|  |  | ▲ | 是 | 13.最大速度：≥ 75 mm/s |  |
|  |  |  | 是 | 14.最大负载：≥ 3.0 kg |  |
| 3 | 控制软件 |  | 否 | 15.提供软件开发工具包支持二次开发 |  |
| 4 | 驱动器 |  | 否 | 16.驱动类型：线性放大器 |  |
|  |  |  | 否 | 17.通信接口：HyperWire小型可插拔（SFP）端口 |  |
|  |  |  | 否 | 18.编码器：2 MHz/200 kHz（带宽可选）1Vpp正弦波输入，编码器倍数高达65536 |  |
|  |  |  | 否 | 19.用户IO接口：8个光学隔离数字输入；8个光学隔离数字输出；1x 16位差分，±10 V模拟输入；1x 16位单端，±10 V模拟输入；PSO输出连接器，输出速率高达12.5 MH |  |

2.2其他要求

| 序号 | 指标 重要性 | 技术要求 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 关于所提供产品授权函 | 如供应商是所投货物的代理商，应向采购人提供主要货物的生产制造商或其总代理商出具的经销授权函，有关提交要求如下： （1）提供进口货物的供应商，其响应文件应提交该进口货物制造商或其总代理商出具的授权函，提供总代理商授权函的，须同时提供制造厂商给予总代理商的授权文件； （2）提供国产货物的供应商，如果响应时未提交授权函的，则自成交公告发布之日起3个工作日内，成交人应提交由所投货物的制造商或其总代理商出具的有效签署的书面授权函或经销代理证明。 （3）若响应文件中提供的函件为复印件，采购人有权利要求供应商出具原件。 |

3．商务需求

| 序号 | 指标 重要性 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 付款方式、时间、条件 | （1）国内供货: 预付40%，剩余部分验收合格后30天内一次性付清，每次付款前应由供应商提供等额发票。 （2）境外货物 D.开立Irrevocable 100% L/C at sight（不可撤销即期信用证）， 80%（不超过80%）见单即付，20%待甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学仪器设备验收专用章”，且验收结果为“合格”的验收报告付款； E.经甲方验收合格后，凭甲乙双方签字并加盖“华南理工大学实验室与设备管理处仪器设备验收专用章”,且验收结果为“合格”的验收报告和发票一次性付清。 |
|  |  | 交货时间和交货地点 | （1）境外供货： 交货时间：A. 收到信用证后90天内； B. 办理免税证明后90天内。 交货地点：货到广州市买方指定地点，选择如下价格条款： ______ A. DAP Wushan Campus/ University-town Campus/ GZ International Campus ，South China University of Technology （华南理工大学五山校区/大学城校区/广州国际校区交货价。不限运输方式） B. DDP Wushan Campus/ University-town Campus/ GZ International Campus ，South China University of Technology （华南理工大学五山校区/大学城校区/广州国际校区交货价。不限运输方式） C. CIP South China University of Technology （华南理工大学交货价。空运） D. CIP Guangzhou Airport（广州机场交货价。空运） E. CIF Guangzhou Huangpu Port/Jiaoxin Port （广州黄埔港/滘心港交货价。海运） （2）国内供货（含税）： 在合同签订后（140）天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用； 交货地点：货到广州市买方指定地点。 （注：货物项目提供购销专用发票，服务项目提供服务类发票，不接受工程发票） |
|  |  | 安装要求 | 成交供应商必须为采购人提供由货物制造商授权的技术人员现场进行安装调试。接到用户到货安装通知后，制造商授权委派的技术人员负责现场安装调试，配合设备技术指标验收合格，附验收报告、并附消耗材料价格表。 |
|  |  | 培训标准 | 安装后须提供现场培训，除现场安装培训外，成交人必须免费为采购人派出1－2名技术人员进行有关货物使用的培训，并提供相关资料。 |
|  |  | 检验和验收 | 详见合同。 |
|  |  | 售后服务 | （1）自验收合格之日起，由货物制造厂商或授权代理供应商提供 1 年或以上免费上门保修服务。 （2）设备如有配套软件，须提供免费升级服务。 （3）响应文件承诺免费质保的提供方如由不同供应商提供（提供方最多不得超过两个），必须说明保修提供方的顺序和各自期限。 （4）其他详见合同。 |
|  |  | 维护响应 | 供应商在广东省内有售后服务与维修办事处，有专职的工程师，提供专业维修服务和技术服务支持。若用户遇故障后求援，须保证1～2小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，须保证在2～3个日内到现场处理。每次维修最多不超过3个日完成。供应商能快捷地提供各相应零配件，消耗性材料的补充服务。 |
|  |  | “合同格式”条款及其他要求 | （1）相关条款详见第五部分合同格式。 （2）合同执行阶段，如因设计的需要和现场的实际情况，采购人有权增、减、变更货物数量，所有货物将按单价进行结算。 |

4.评审过程中可能实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款：无(本项目无谈判环节，无需供应商二次报价)。