网上竞价需求（无掩模版紫外光刻机）
	供应商资格要求
	详见“竞价公告”中“供应商资格及要求”。

须满足政府采购法第二十二条规定。

	报价要求
	1.竞价总价必须是一切费用总和，包括设备费、调试费、技术培训、售后服务费、国家规定的各项税费等。

2.必须按要求填写“竞价应答文件”并加盖公章后提交系统。

	采购清单
	序号

产品名称

控制单价（元）

数量

计量单位

总预算金额（元）

1
无掩模版紫外光刻机

1

套

800000
是否接受进口：否

	技术要求
	序号

货物名称

技术参数和规格

1
无掩模版紫外光刻机
▲1最小等间距线栅:不小于1微米
▲2特征尺寸:不小于0.8微米

▲3套刻精度:350nm

▲4 XY形成:150mm

▲5样品最大尺寸:不小于150mm*150mm
★6至少支持三个光刻镜头：

光刻镜头1：最小线宽≤6 µm，工作距离≥30 mm

光刻镜头2：最小线宽≤1.5 µm，工作距离≥19 mm

光刻镜头3：最小线宽≤0.8 µm，工作距离≥12 mm

★7.具备交互式套刻指引功能

8.▲具备图像识别对焦功能

9.曝光波长：380 nm

10.数字掩模分辨率：≥1920 × 1080，微镜尺寸≤7.6 um

11.显微观测：支持显微观测且不会引起光刻胶变性

12.▲支持最大样品厚度：≥8 mm

★13.支持样品电动旋转

14.样品吸附：支持样品吸附

15.设备软件：原位光绘功能、物像绑定功能、成像拼接功能、畸变矫正功能

16.画图软件：支持阵列画图、套刻画图
注：带“★”号标记的条款为强制要求，带“▲”号标记的条款为重要指标，无标记条款为一般指标。


	服务要求
	1. 交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。交货时间要求见竞价公告。

2. 交货地点：见竞价公告。

3. 付款方式：见竞价公告。

4. 售后服务的要求：

（1）质保期及其他售后服务标准： 质保期：自验收合格之日起1年。质保期内设备故障（非人为损坏）免费维修。质保期外提供长期技术支持    
（2）故障响应时间： 质保期内提供接到用户问题反馈后24小时内电话响应服务，48小时内提供解决方案，远程不能解决的，72小时内派遣专业技术人员上门提供维修服务，到达现场后7天内解决问题，重大故障与用户协商解决时间。
（3）其他：  无。  
5. 安装调试

☑供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

6. 关于验收：

   由采购人按合同和采购公告约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

□其他：

7. 运输及包装方式的等其他要求：由中标人负责运输至用户指定地点，货物包装应是原厂包装，防震防潮。 

8. 其他：无。


