一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探针台 | 1套 | 是 | 180 | 180 | 制造业 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家或其国内代理提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

（一）技术要求：

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吋半自动探针台 | 1 | 套 |
| 2 | 直流针座 | 4 | 套 |
| 3 | 射频针座 | 2 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于测试半导体器件的电气性能，包括电流、电压和功耗等。用于提取器件模型参数，以便于后续的电路设计和仿真。用于诊断和分析器件的故障。 在生产过程中对每个器件进行质量控制和合格性测试。 |  |
| 2 | 性能指标 | 8吋半自动探针台 |  |
|  |  | ▲1 | 操作类型：半自动 |
|  |  | ▲2 | 支持晶圆尺寸：最大支持8英寸晶圆测试，向下兼容 |
|  |  | ★3 | 载物台XY移动范围：≥200mm*200mm ；XY重复精度：≤1.5µm, .XY分辨率：0.2µm；XY移动速度：≥100mm/s |
|  |  | 4 | 载物台Z方向移动范围：35mm; Z重复性≤1µm，分辨率：1µm |
|  |  | 5 | 载物台Θ方向移动范围：±7.5°; Θ重复性≤1.5µm，分辨率：0.5µm |
|  |  | 6 | 电磁屏蔽性能≥ 20 dB 0.5-20 GHz |
|  |  | 7 | 光谱噪声≤ -150 dBVrms/rtHz (≤ 1 MHz) （室温） |
|  |  | 8 | 系统AC噪声≤ 15 mVp-p (≤ 1 GHz) （室温） |
|  |  | ★9 | 探针漏电≤ 1 fA |
|  |  | 10 | 一体式气浮隔振系统，可一键360°全量程大范围移动。 |
|  |  | ★11 | 载物台快速拉出装置，保证载物台可从腔体中拉出90%以上，方便取放被测件 |
|  |  | ★12 | 高性能电子显微镜：搭配20MP成像传感器；智能碰撞保护功能，防止物镜与机台上其他物体发生碰撞；支持多视窗、多倍率观察功能 |
|  |  | ▲13 | 配件要求： - 直流开尔文针座4套，磁吸，XYZ方向移动行程12mm*12mm*12mm，特征分辨率≤1µm - 直流探针10支，针尖直径5微米 - 低噪声三轴线缆8根 - 射频针座两个，磁吸，XYZ方向移动行程12mm*12mm*12mm，特征分辨率≤1µm |
|  |  | ★14 | 控制系统： - 采用Win 10操作系统，12G RAM, 256GB软件运行空间，1TB固态硬盘数据存储空间 - 支持wafer map建立 - 支持Die，Sub-Die建立 - 支持创建大尺寸Die的缩放图，方便移动探针到目标区域 - 支持快速自动对准 |
|  |  | ★15 | 空压泵需求：超静音，无油设计，流量70升/分钟 @ 6巴 真空泵需求：超静音，无油设计，0.7/0.85 m³/h（50/60Hz）@真空100毫巴 |

（二）商务要求：

- ★交货地点：采购人指定地点

- ★交货期：合同签订后的6个月内交货。

- ★报价方式及要求：

- 本项目允许采购进口产品参与投标，不拒绝投标人选用国产产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

- 国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 进口产品与服务报项目现场交货人民币免税价。投标价格中应包含仪器设备购置、包装运输及保险（境内、外）、装卸安装、调试、技术服务培训、检测、质保期内设备及部件故障的更换，维修、退运（境内、外）、外贸代理费、杂费等其他所有费用（运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用）。 （采购人享受海关的进口设备免税优惠政策；若最终无法办理免税，所有税费由中标人承担）。汇率风险由投标人承担。

注：a) 若投标人所投产品产地在国家加征关税范围内的（可能产生惩罚性关税），则投标人报价中须包含此项费用，采购人不再另行支付。

- 投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。

- ★进口产品必须提供原厂有效授权书。

- ★付款方式：

签订合同后中标人提供合法正规发票后，采购人支付50%货款，设备验收合格后，中标人提供合法正规发票采购人支付剩余50%货款。

- 质保及售后服务要求：

- 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

- 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- ★投标人提供仪器设备的保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- ★投标人提供配套软件三年免费升级服务。

- ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

- 培训要求：

- 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

- 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

- 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。

- 运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 安装、调试及验收：

- 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对采购人的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后30天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

- 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

- 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

- ★关于违约责任

- 由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%，累计不超过 10% 。如超过供货期45天，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

- 采购人有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。中标人提供虚假资料被查实的，采购人有权采取如下措施：

  - 上报财政监管部门取消中标人本项目中标资格；

  - 上报财政监管部门列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动；

  - 追返采购人向中标人已支付的相关费用，并要求中标人赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由中标人承担。

- 中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

- 其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行。