采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后6个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 提供12个月免费保修，保修期自验收签字之日起计算。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 10条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽大学翡翠湖实验室微波器件性能表征系统采购项目 | 主要技术参数： ★1.测试功能：支持磁性材料&器件进行S参数和铁磁共振测试，I-V曲线，C-V曲线，交直流电阻和霍尔电阻等测试。 2.脉冲测试能力：脉冲宽度≥50μs，支持任意波形生成，频率范围1mHz 至 100 kHz。 ★3.频率范围：10MHz～43.5GHz；参考频率年老化率：±1×10-7。 ●4.测量接收机中频带宽范围：1Hz至1MHz，中频测试带宽可通过软件扩展至≥30 MHz。 ★5.端口数量：≥4个。 ■6.内置相参激励源个数：≥4个。 ■7.内置本振数量：≥2个。 8.最大测量点数：≥100001。 ■9.迹线噪声（150MHz到40GHz，1kHz中频测试带宽），幅度＜ 0.001 dB，相位＜0.002°。 ■10.动态范围： 1GHz到16GHz，＞147dB； 16GHz到20GHz，＞145dB； 20GHz到30GHz，＞141dB； 30GHz到40GHz，＞135dB； ■11.测试端口最大输出功率： 10 MHz-4 GHz，≥+17 dBm； 4 GHz-20 GHz，≥+13 dBm； 20 GHz-25 GHz，≥+12 dBm； 25 GHz-30 GHz，≥+9 dBm； 30 GHz-40 GHz，≥+6 dBm； 12.功率扫描范围：≥ 100 dB。 ■13.测试速度（10MHz到40GHz，≥201个测试点，1kHz中频测量带宽）。 14. 2端口校准：测试时间 ≤ 485 ms。 ●15.底噪声功率（指标值）： 测量端口底噪声：500MHz到30 GHz，＜ -130 dBm； 测量端口底噪声：30GHz到40GHz，＜ -122 dBm； RF 跳线端口底噪声：1GHz到30GHz，＜-136 dBm； RF跳线端口底噪声：30GHz到40GHz，＜ -128 dBm； ■16.具备毫米波变频器 LO。 17.支持中频测试信号直接接入和触发信号和控制信号I/O接口板。 18.支持激励源和接收机通道直接接入。 19.端口2和端口4具备接收机步进衰减器（0dB-35dB）。 20. 4个端口均具备内置脉冲调制器。 21. 端口1具备直接激励源监测接口。 22.端口1和端口3内置合路器可用于获取双音信号。 23.端口2 接收机具备低噪声前置放大器，增益≥25 dB。 ■24.温度范围：4.2 K至300 K，连续可调（步进0.1K）。 ●25.温度稳定性：≤10 mK。 26.制冷方式：必须采用无液氦制冷方式。 ★27.磁场环境：最大磁场强度≥ 3 Tesla（竖直方向），磁场稳定性≤ 20 ppm，磁场分辨率 ≤0.02 Gauss。 ★28.样品台振动：采用隔振减震技术，样品台振动幅度≤20 nm。 ★29.低温探针驱动：探针臂需由 3 维低温真空兼容的压电位移台驱动，结合图像识别通过上位机控制驱动，探针臂数量≥ 6个。 30.探针臂性能：探针臂每皆为闭环控制，步进步长≤ 50 nm，漏电流 ＜ 100fA。 31.晶圆承载尺寸：支持碎片至 8 英寸晶圆。 ●32.承片台定位精度：X/Y轴行程200mm×200 mm，定位精度≤ 3 μm，分辨率≤1μm。 33.承片台垂直调节：Z轴行程15mm，定位精度 ≤2μm，分辨率≤1μm，最大负载≥20 kg。 34.承片台旋转：Θ轴微调范围 ≤10°，分辨率≤0.0075°。 35. Chuck盘：材质为铝镀金，平面度 ≤±5μm，支持真空吸附。 ●36.视觉对准系统：具备自动聚焦、图像识别、自动定位功能；CCD分辨率1280×1024，对准分辨率≤1μm； 37.直流电压测量范围：±200 V（可扩展至±210 V），基本精度≤0.012%。 38.直流电压分辨率：最高分辨率≤10 nV。 39.直流电流测量范围：±1 A（可扩展至±10 pA 至 ±1 A），最小分辨率≤10fA。 40.电流测量精度：直流电流基本精度≤0.02%。 41.源/测量单元数量：内置高精度源/测量单元（SMU）≥3个。 42.电容-电压测量：内置C-V测量单元（CVU），电容测量范围10aF至1μF，测量频率范围 20Hz至10MHz，偏置电压范围±40V。 43.四象限操作：所有SMU需支持源（Source）和灌（Sink）四象限工作模式。 44.锁相放大功能：需集成锁相放大器，参考频率范围0.001Hz至500kHz，电压灵敏度可达 1nV，电流灵敏度可达1fA。 45.通信接口：关键仪器需标配 GPIB、LAN（LXI C类标准）、USB 等接口，确保系统互联。 ●46.测试软件：需提供统一的图形化测试软件，实现探针移动、温度控制、磁场控制、参数设置、数据采集和分析的自动化。 47.数据采集与管理：软件需支持实时数据可视化、自定义测试序列、大数据量高速存储及导出功能。 | 1 | 套 |

三、安装调试、培训及售后服务要求

1、售后服务要求：

1）若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师48小时内赶到现场维修。

2）供应商为本项目配备具有不少于5人的专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

3）供应商应具有维修中心，若仪器出现故障，应具有维修能力。

2、安装调试及培训要求：

1）在仪器到货前厂家提供详细的设备安装所需场地和配套水电气等条件需求。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2）在用户现场对用户为期5天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

四、报价要求

本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。