# 采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。本项目预算金额为人民币500万元。

二、技术条款及商务条款响应要求

山东大学仪器设备采购技术条款响应一览表

| 采购人要求（用户填写） |  |  |  | 投标人（供应商）响应（投标人/供应商填写） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置序号 | 配置名称 | 详细技术参数要求 | 数量 | 数量 | 应答技术规格指标 | 技术指标偏离情况 | 备注 |
| 1 | 键合工艺 | 超高真空常温键合 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 可键合材料 | 包括Si、GaN、单晶SiC、多晶SiC、Ga₂O₃、氮化硅、铌酸锂、玻璃、金刚石等材料 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机台适用尺寸 | 2/4/6/8吋晶圆及不规则小片材料 |  |  |  |  |  |
| 4 | 键合后最大厚度 | ≥80mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 送料腔真空度 | ≤ 5×10-4 Pa |  |  |  |  |  |
| 6 | 工艺腔真空度 | ≤ 5×10-6 Pa |  |  |  |  |  |
| 7 | 真空泄漏率 | 检漏仪测试，≤5.0E-9Pa.m3/s |  |  |  |  |  |
| 8 | 工艺气体接口数量 | ≥2路 （包括氩气等） |  |  |  |  |  |
| 9 | 键合样品最大加压力 | ≥50 kN |  |  |  |  |  |
| 10 | 压力精度 | ≤±0.1%F.S. |  |  |  |  |  |
| 11 | 键合后空洞数量 | ▲ 空洞数量 ≤10个（测试6/8吋晶圆键合片，空洞直径≤200μm） |  |  |  |  |  |
| 12 | 对准精度 | ≤±0.5 mm |  |  |  |  |  |
| 13 | 晶圆键合托盘 | 10mm、20mm、2/4/6/8吋晶圆位置固定夹具至少各1套，提供具体夹具模型 |  |  |  |  |  |
| 14 | 键合强度 | ▲14.1室温下Si-Si键合，键合强度≥1.5J/m2； ▲14.2室温下单晶 SiC-SiC键合，键合强度≥0.5J/m2 ，退火后≥1.8J/m2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 键和面积 | ▲键合面积＞98%（超声波显微镜测试6/8吋晶圆键合片） |  |  |  |  |  |
| 16 | 设备稳定性 | 至少连续测试十片SiC-SiC晶圆，满足1-15条技术参数指标。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 配件与易耗品清单 | 提供详细配件与易耗品清单，包括型号/规格/厂家等内容 |  |  |  |  |  |

注：1、本项目产品功能要求中的所有名词（除国家标准、行业标准已规定的之外），仅代表采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。

2、参数中国标、行标等标准或者规范如有最新版按最新版执行。

3、依据本项目的特点提供安装调试方案、重点难点及解决方案、培训方案、售后服务等评分标准中要求的评审内容。