# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精细材料打印机 | 1台 | 否 | 是 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订并生效之日起60天内交货并完成安装调试；

交付（实施）的地点（范围）：北京师范大学。

2. 付款条件（进度和方式）

采购人于合同生效后30日内向成交供应商预付50%的货款，产品安装调试完毕且验收合格后30日内支付剩余50%的货款。

3. 售后服务（质保期）

3.1售后服务：

设备自验收合格之日起至少提供一年制造商原厂免费售后质保，质保内容包括整机及所有相关用品；质保期内所有服务（包括更换配件等）免费；质保期外，额外提供两年免费维修服务。

保证售后维修的及时、快捷：在接到采购人的服务申请后，中标人应在2小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在24小时内到达现场。

3.2安装调试与培训

提供仪器的现场安装调试，提供仪器及操作软件中文说明书，并同时在现场对用户进行免费操作培训，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，前期使用中标人派专业技术人员培训采购人技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足教学科研需要。高精细材料打印机能够在无需传统掩膜或薄膜设备条件下，将多种材料在常温下实现平面或三维基材上非接触式直接数字化沉积精细二维图案及三维结构。采用气溶胶喷射沉积技术构筑微纳结构应用于分析传感、柔性电子、医疗健康等领域，实现多种材料的精细微纳结构加工，缩短微纳器件制造工艺步骤及上市时间，降低研发成本并提高器件的性能。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 货物技术要求

- #打印精度：最小线宽不大于10 μm，最大线宽不小于1 mm，线宽可以原位调节；

- 陶瓷喷嘴规格：至少包含200μm、300μm、500μm及700μm；

- 工作面积：≥90 mm×90 mm；

- 打印速度：最高可达100 mm/s；

- 重复定位精度：≤±1μm；

- #进料模式：支持单通道及双通道气溶胶液滴射流载气进料

- 控制模式：支持软件、触摸屏

- 监控模式：支持界面监控、过程录像

- #打印模式：支持非接触打印，喷口距样品表面距离：≥5 mm（可调）；为防止喷头堵塞，运行过程中，喷头有翘气环保护，材料不与喷头接触

- #基板条件：支持按需负压固定，基板加热温度：室温~150℃或更宽

- 软件条件：打印过程控制软件，文件格式：支持CAD.dxf

- 打印头条件：喷头方便拆卸更换，喷口孔径≥200 μm，具有喷头防堵功能

- #适用材料条件：喷印材料体系和喷印工艺参数设置开源，能支持商业材料和自主材料研发；可超声及气动雾化形成气溶胶液滴的溶液、悬浮液体系，适用粘度范围1~1000 cps；反应物溶液可直接作为墨水使用，无需繁琐墨水配制过程；材料利用率：≥95%，原料最小启用量<2 mL。可支持打印的材料种类包括：金属、非金属导体、氧化物、有机高分子等，支持的基材包括：金属、玻璃、陶瓷、塑料等；

- 最薄湿膜厚度：≤100 nm

- 可用于直接成型晶格、微针等三维微结构

3. 验收标准

由学校组织人员按照招标文件及投标人响应文件对设备进行验收。