# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚焦离子束电子束双束显微镜 | 1 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

聚焦离子束电子束双束显微镜

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1	室温：20-25 ℃，每小时温度变化率＜1℃；

1.2	湿度：60%以下，恒温空调及除湿机；

1.3	供电：单相交流 220 V，误差小于10%，50 Hz，功率5.5 kW，6 mm2供电线缆4根；交流配电盒与电镜距离小于5m (主电缆长度为5 m)；

1.4	接地：单独地线，不可连接其他设备；

1.5	残余交流磁场：＜100 nT；工频磁场：＜300 nT；

1.6	噪音：< 50dBC；

1.7	压缩空气：4-6 bar, 干净，干燥，无油。

- 设备用途：观察、分析和记录材料的微观形貌和成分分析，可实现样品在纳微米尺度下的切割、刻蚀，透射样品全自动制备等工作。

2.1 电子束成像功能：满足中子辐照前后金属、粉末样品表面形貌表征，具有较高分辨率，清晰呈现样品微观几何特征（如晶粒形状、尺寸、表面粗糙度）；用于定位样品、获取微观结构和监测加工过程。

2.2 离子束成像功能：满足中子辐照前后金属、粉末样品微纳加工定位。

2.3 微纳加工功能：满足高分辨透射制样品、各种材料微纳米尺度截面分析、微纳结构制备、三维重构分析、原子探针样品制备等，并与能谱结合进行化学元素分析。

2.4 成分分析功能：满足中子辐照前后金属、粉末样品的成分分析功能

2.5 满足后期加装原位拉伸、压缩、高温设备的功能。

- 产品配置要求(详见列表)

  - 3.1聚焦离子扫描电镜主机 1套；

3.2纳米机械手 1套；

3.3旁侧二次电子探测器 1个；

3.4镜筒内电子探测器 1个；

3.5插入式背散射电子探测器 1个；

3.6样品室红外CCD相机 1个；

3.7样品室光学导航相机 1个；

  - 3.8 4英寸样品交换仓 1套；

  - 3.9 Pt（铂）气体注入系统 1套；

  - 3.10能谱仪 1套；

  - 基于上述配件，详细的配置清单见下表

| 编号 | 项目 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 主机 | FIB-SEM离子束电子束双束系统 | 1套 |  |
| 标配配件 | 场发射灯丝 | 肖特基场发射电子枪专用灯丝 | 1 |  |
|  | 场发射电子镜筒 | 带镜筒内减速、电磁复合物镜、水冷恒温物镜的场发射电子枪 | 1 |  |
|  | 镜筒内电子探测器 | Inlens探测器，采用晶体型闪烁体（YAG/YAP）探头 | 1 |  |
|  | 侧向电子探测器 | ETD探测器，采用晶体型闪烁体（YAG/YAP）探头 | 1 |  |
|  | 镓离子源 | 使用时间超过1000小时 | 1 |  |
|  | 镓离子聚焦离子束镜筒 | 静电透镜和静电偏转镓离子束镜筒 | 1 |  |
|  | 离子泵 | 抽速＞20L/s | 4 |  |
|  | 分子泵 | 抽速＞200L/s | 1 |  |
|  | 机械泵 | 抽速＞10 m3/h | 1 |  |
|  | 软件 | 电镜操作软件 | 1 |  |
|  | 垂直相机 | 光学导航，垂直角度相机 | 1 |  |
|  | 红外相机 | 样品仓内实时监控并配备水平相机 | 1 |  |
|  | 工作站 | 高性能工作站 | 1 |  |
|  | 冷水机 | 冷水机一台 | 1 |  |
|  | 空压机 | 空压机一台 | 1 |  |
|  | 实验台 | 长＞150cm、宽＞70cm | 1 |  |
|  | 硬件防碰撞模块 | 配备硬件防碰撞模块/吸收电流探测模块，可实时监测样品台吸收电流 | 1 |  |
| 1-2 | 背散射探测器 | 插入式背散射电子探测器一套 | 1套 |  |
| 1-3 | Pt源 | 辅助气体注入系统 | 1套 |  |
| 1-4 | 交换仓 | 4寸样品快速交换仓 | 1套 |  |
| 2-1 | 纳米机械手 | 微纳米操纵装置安装在SEM样品室内，可以在观察样品的同时实现对样品的操纵； 安装方式不影响电镜样品台的XYZRT的运动； | 1套 |  |
| 2-2 | EDS | 有效窗口面积≥70mm2；活区面积≥50mm2 | 1套 |  |
| 2-3 | UPS |  | 1台 |  |
| 3-1 | 钉型样品台 | 配备样品钉台 | 1盒 |  |
| 3-2 | 储存盒 | 钉型样品台存储盒 | 1个 |  |
| 3-3 | 导电胶带 | 导电碳胶带 | 1个 |  |

3.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

- 技术规格：

4.1聚焦离子扫描电镜主机

4.1.1 离子光学系统

# 4.1.1.1 离子源：液态镓离子源，离子源寿命≥900小时；

★4.1.1.2 分辨率：≤3nm@30kV；

★4.1.1.3 探针电流：1pA-65nA；

★4.1.1.4 加速电压：1000V-30kV；

4.1.2 电子光学系统

4.1.2.1 电子枪：肖特基场发射电子枪；

★4.1.2.2分辨率：优于1nm @15kV；

★4.1.2.3共焦点分辨率：≤1.1nm@15kV, ≤ 2.1nm@1.0kV；

★4.1.2.4 加速电压范围：1kV-30kV；

4.1.2.5 束流大小：1pA-20 nA；

4.1.2.6 最大放大倍数：≥20万倍；

#4.1.2.7电磁复合透镜：采用非浸没式物镜设计，高压管末端减速电场与极靴磁场复合，降低物镜像差系数，提升分辨能力；

4.1.2.8物镜：采用水冷恒温散热技术，保证扫描图像的稳定性，降低图像温漂现象；

★4.1.2.9镜筒有镜筒内电子束加减速功能，调节范围≥5kV，在低电压观察时有利于电子束流的稳定，提高分辨率，提高镜筒内探头的信号收集效率。减速模式自动操作，无需人工操作，使用不受样品和样品台限制；倾斜或者原位分析时均可使用。非样品台减速。
    4.1.2.10 物镜光阑：物镜光阑可调，具有电偏转切换功能，无需手动调节；

4.1.2.11采用无交叉光斑设计；

★4.1.2.12重合点工作距离：≤4mm；

4.1.2.13 配备双聚光镜功能，两级聚光镜，一级物镜，实现大范围的束流可调。

4.1.3 真空系统:

4.1.3.1真空系统采用完全无油设计；

4.1.3.2 涡轮分子泵1台；抽速＞200L/s；4.1.3.2 机械泵1台，抽速＞10 m3/h；

4.1.3.3 离子泵4台，抽速＞20L/s；

4.1.3.4 真空控制：采用全自动真空控制模式，具有真空互锁功能；

4.1.3.5 真空度：电子枪真空度≤9×10-8 Pa ；样品仓真空度≤7×10-4 Pa；

4.1.4 样品仓及样品台

4.1.4.1 扩展接口≥20个，可安装多种附件；

4.1.4.2 样品台：5轴全自动样品台；

#4.1.4.3样品台行程：X≥100 mm，Y≥100 mm，Z≥60 mm，样品台倾转角度范围： -10°到 +70°，样品台面内旋转角度范围：360°连续可调；

4.1.4.4 样品仓容积：宽≥350 mm，高≥250 mm，深≥300 mm；

4.1.4.5 最大样品尺寸：直径≥90 mm，高≥30 mm；

4.1.4.6 配备硬件防碰撞功能；

4.2	纳米机械手

4.2.1 配备纳米机械手,步进精度≤15 nm；最大移动速度≥1 mm/s；

★4.2.2纳米机械手软件和双束电子显微镜软件须为同一品牌，纳米机械手控制软件集成在聚焦离子束分析仪的操作软件中，无需额外的软件控制。

4.3 探测器和CCD相机

4.3.1 配备旁侧二次电子探测器,支持SE和BSE两种成像模式；

4.3.2配备镜筒内电子探测器；

4.3.3配备插入式背散射电子探测器；

4.3.4 配备样品室红外CCD相机，有效像素≥500万像素；样品室配备光学导航相机，最大放大倍数≥100倍；

4.3.5 配备有双束电镜用等离子清洗接口；

4.4交换仓

#4.4.1配置用于快速更换样品的样品交换仓，样品交换仓可更换样品的最大尺寸为：直径≥90 mm，高≥30 mm；

4.5 气体辅助系统

4.5.1 配备独立的分离式气体注入系统。

4.5.2 配备Pt源，可在离子束或电子束诱导下进行Pt沉积。

4.6 能谱仪

4.6.1 探测器采用硅漂移（SDD）电制冷探测器，有效窗口面积≥60mm2，活区面积≥50mm2，采用超薄窗设计，具备独立真空；探测器探指直径＜ 20 mm；

4.6.2 能谱分辨率： 130,000CPS条件下Mn-Ka保证优于129eV；

4.6.3 元素分析范围：Be4-Cf98。

4.7软件和图像显示：

4.7.1图像显示：提供不同分辨率图像，包括但不限于768x512、1536x1024像素图像；

★4.7.2图像保存（单次扫描不拼接）：支持超高像素采集，单次保存不低于48k*32k像素； 支持TIFF、JPG、PNG、BMP格式；

4.7.3 具备多通道的信号进行混合成像功能，可同时进行不同信号成像； 集成第三放探测器信号输入并成像；

4.7.4 标配彩色CCD相机的光学导航功能；

4.7.5 测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等，测量标识可编辑和修改位置；

4.7.6 自动调整功能：支持自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等。

4.8 高性能工作站

4.8.1工作站采用至强处理器，内存≥64GB，固态硬盘≥512GB，机械硬盘≥4TB机械硬盘，显存≥16GB；

（二）质保及售后服务：

1. 设备安装调试

1.1 安装场地：聚焦离子束电子束双束显微镜计划安装放射厅一楼，与其他力学表征和金相表征设备在同一空间，安装区域约7米(长)×4米（宽），层高大于4米，地点处于南方地区，空气较为潮湿。

请中标人基于安装场地条件，安装前提供详细的现场安装方案，以及为满足设备使用需求的处理方案。

1.2安装调试：
投标人请提供设备包括但不限于以下功能的具体调试方案：
电子束成像功能、离子束成像功能、微纳加工功能（透射电子显微镜样品制样、三维原子探针样品制样等）、成分分析功能等的具体调试方案。
投标人请提供包括但不限于以下技术指表调试方案：

具体指标见下表：

| 类型 | 指标 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 离子光学系统 | 分辨率 | ≤3nm@30kV |
| 电子光学系统 | 分辨率 | 优于1nm @15kV |
|  | 共焦点分辨率： | ≤1.1nm@15kV, ≤2.1nm@1.0kV |
|  | 放大倍数 | ≥20万倍 |
| 物镜光阑 | 重合点工作距离 | ≤4mm |
| 图像保存 | 像素采集 | 单次保存不低于48k*32k像素 |
| 能谱仪 | 能谱分辨率 | 在130,000CPS条件下Mn-Ka保证优于129eV |
|  | 元素分析范围 | Be4-Cf98 |

调试完毕出具，设备生产厂家的设备调试报告，并作为设备验收依据。

2. 技术培训

中标人在机器安装后，提供厂家工程师到用户所在地培训，培训甲方人员2人以上，培训时间5个工作日以上。
  3. 保修期

聚焦离子束主机原厂质保3年，能谱仪原厂质保1年。

4. 维修响应时间

售后服务要求中标人在接到采购人维修电话后2小时内响应，24小时内到达现场处理，一般情况下72小时内恢复正常使用。若不能修复须有合理应对方案。

5. 终身提供远程技术协助服务及软件免费升级。

（三） 订货数量：

聚焦离子束电子束双束显微镜，1套。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货日期：合同签订后4个月内；

地点：广东省东莞市松山湖园区中子源路一号（中国散裂中子源园区）

（五）付款方式：

合同生效后30个工作日内付合同总额的90%，全部货物最终安装验收合格后付合同总额的10%，乙方收到款项后一周内提供相应金额的正式发票。

（六）执行的相关标准

产品应满足相关国家标准及行业标准。