【无掩膜紫外光刻机】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购无掩膜紫外光刻机，1套，用于微纳结构的制备，光学掩膜板的制作、二维材料制备电极、新型存储器件制备等众多领域研究。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  无掩膜紫外光刻机

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币  520,000.00   元。

（四）交付时间：合同签订后 2个月 内。

（五）交付地点：  兴庆校区仲英楼A030房间  。

（六）付款进度安排：验收通过后全款支付 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）整体功能性

1. 系统组成：

基于DMD（Digital Micromirror Device-数字微镜装置）的无掩模光刻系统，主要由光源模组、匀光模组、DMD模组、投影模组、运动台模组和软件几部分构成。这些模组通过高效、精准的协同工作，能够实现高分辨率图案的快速无掩模光刻。

2. 工作流程：

首先通过上位机发送图形数据到DMD模组，DMD接收并显示对应的图形，因此经由DMD反射的携带着图形信息的光经过一系列光学元件后照射到基片上，最终实现确定形状的图形的曝光。其次，高精度运动平台的辅助协同工作，确保了不同曝光区域的精准拼接，能够实现大型和复杂图案的动态曝光。

★3. 通过DMD和投影模组实时投影出光刻图形并预览，用于正式光刻前的辅助套刻对准。

▲4. 通过智能图像识别算法，确保处于最佳光刻焦面，保证曝光结果聚焦清晰。

5. 配备了相机部件，镜头既具备光刻功能也具备观测功能，辅助寻找样品。

6. 配备真空泵，支持样品吸附，确保样品在长时间光刻中处于被固定的状态。

（二）性能参数指标

★1. 光刻精度：最小线宽（单个线条的最小宽度）≤1.2 µm（以光刻胶型号S1805，胶厚500nm为例），光刻镜头工作距离≥19 mm；

2. 曝光波长：405 nm；

★3. 数字掩模板分辨率：≥1920×1080，微镜尺寸≤7.6 μm；

4. 支持最大样品厚度：8 mm；

▲5. 样品尺寸：最小3mm×3mm，最大50mm×50mm；

6. 样品平台XY面旋转角度≥±5°，辅助样品进行平面内微调旋转角度，方便进行套刻对准；

（三）软件功能

★1. 设备软件：

原位光绘功能：可以直接在软件的相机界面上绘制光刻图形，然后点击软件上的“开始光刻”按钮进行光刻，大幅度提升图形的光刻灵活性和效率；图形的分辨率最小可达1.2 µm；

物像绑定功能：光刻图形和衬底通过投影光的方式，实现一比一绑定，用于套刻对准的检查，提升套刻精度；

成像拼接功能：通过图像融合拼接，可获取超过单一视野的图形，可用于超视野的光刻场景。最大可达面积50mm×50mm；

畸变矫正功能：过畸变（例如XY平面内Mark标记点）信息采集，直接对光刻图形进行畸变矫正，提升套刻精度。

2. 画图软件：

配备画图软件，支持阵列画图、套刻画图，支持GDS、DWG、DXF的文件格式。

3. 配套计算机：

配置不低于i5-14500T/16G/512G固态/Windows10/24寸显示器。

注：带“★”号标记的条款为强制要求，不满足的情况下禁止投标；带“▲”号标记的条款为重要指标，不满足的情况扣除相应分数；无标记条款为一般指标。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   3   年，质保期内免费维保≥1次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后24小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在72小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 5 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |