# 项目需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | reel-to-reel离子束辅助沉积 | 1套 | 合同签订后的15个月内交货 | 中国科学院电工研究所用户指定地点 |

注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权拒绝其投标。

1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供货物的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收货物的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有产品、货物和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-10℃～＋45℃和相对湿度为65％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于65％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在具体要求中另有说明，所有货物按下列要求进行验收：

4.1  货物运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

三、具体要求：

货物名称：reel-to-reel离子束辅助沉积

（一）技术要求：

1、工作条件：

设施和安全

1）该系统包括自己的配电箱，接线为380/400 VAC，5线，50 Hz。

2）压缩空气和干燥氮气的压力调节器。

3）水管配有水流开关，用于所有需要水冷的部件。

4）包括两个EMO按钮。

5）如果腔体门打开，离子源的电源将关闭。

2、设备用途说明：

该设备用于在百米级别金属基带上以卷绕方式沉积双轴织构MgO层，以供后续缓冲层和REBCO超导层生长。

3、技术要求及参数

3.1 系统布局

3.1.1 系统包括放卷室、沉积腔室、RHEED分析室和收卷室。

3.1.2 腔室组件需安装在带有脚轮和调平垫的大型支撑架上。

3.1.3 电子设备机架将内置在框架中。

3.1.4 RHEED分析室将放置在沉积腔室之后和收卷室之前。

3.2 卷筒提升部件：

3.2.1 系统至少配备四套可容纳12毫米宽基带的卷筒，用于容纳哈氏合金基带。

3.2.2 卷筒的尺寸为：内径为90毫米，外径为432毫米。

3.2.3包括一个机械升降机。

3.2.4 卷筒需要能够固定给定直径的带材卷轴，并允许用户将整卷基带插入放卷腔室的主轴上。

3.2.5 能够从收卷腔室中直接取出卷筒。

3.3 1号放卷室，带材传输、速度和张力控制：

3.3.1 提供四个卷轴。

3.3.2 卷轴的内径为3英寸，外径为17英寸。

▲3.3.3放卷室需匹配1.1公里长、12毫米宽、最高100微米厚的基带。

3.3.4 腔室将包括一个重型铁磁流体旋转馈通，轴外径为¾”。

3.3.5 该轴需有一个内置的延伸部分，由内部轴承块支撑，用于承载卷轴的重量，并调节卷轴在轴长方向上的位置。

3.3.6 一旦将卷轴放置在轴组件上，轴承支架将插入轴的末端，为轴组件提供完全支撑

3.3.7 大型铁磁液体密封器的大气端将连接到一个电磁离合器和步进电机驱动系统。

3.3.8 需要配备第二个较小的带¼”外径轴的铁磁流体密封器，用于基带速度测量和控制。

3.3.9 该卷轴需有一个直径为4.5英寸的内部惰轮和三个氟橡胶O型圈，与带材背面接触，以尽量减少带材打滑。

3.3.10 现场张力测量装置需要安装在另一个轴和一组轴承上，以直接测量带材张力。

▲3.3.11 与设备另一侧的收卷腔室联动，需提供0至200米/小时的带材速度，0至5kgf（50牛顿）的带材张力

3.3.12 带材传输系统支持双向操作。

▲3.3.13 以50-200m/h的速度运行时，速度精度为±3%

▲3.3.14 对于2.5-5kgf范围内的基带张力，张力变化需优于±5%。

3.4 主沉积室和框架组件：

3.4.1 IBAD沉积室将通过10英寸CF法兰直接与放卷室连接。

3.4.2 两个腔室之间没有隔离阀。

3.4.3 该腔室需由304不锈钢制成，包括一个带氟橡胶O型圈密封的大型铰链门。

3.4.4该腔室需包括多个端口，以支持两个22 x 6 cm的线性射频离子源、一个水冷靶台和一个水冷基板台。

3.4.5 提供用于观察、抽真空、真空计等的CF法兰端口。

3.4.6 需要配备至少3个备用端口。

3.4.7 所有CF法兰式端口需配备公制螺纹镀银螺栓。

3.4.8 可拆卸的铝制检修板安装在腔室的后壁上，以便在需要时为离子源提供方便的维修。该板通过氟橡胶O型圈和多个螺栓密封。

3.4.9 腔室需过带有脚轮和调平垫的粉末涂层CRS支撑架进行支撑。

3.4.10 框架将包括电子设备机架，以支撑包括配电箱在内的所有系统电子设备。

3.5 主沉积室的真空泵组和测量组件

3.5.1 需提供一台泵速至少为5000 L/min的罗茨泵，用于抽空沉积腔室。

3.5.2 系统的主泵为低温泵，用于达到基底真空。该泵配有水冷压缩机和低温管路。

3.5.3 泵送速度至少需要满足：17500 L/S（H2O）、6000 L/S（Ar）和6000 L/S（O2）。

3.5.4 低温泵抽速需要同时运行两个离子源和中和器，并保持压力低于4 x 10⁻⁴ Torr。该泵还需要包含一个排气阀和预抽阀，以及一个用于低温再生过程中的压力上升速率测量的对流计。

3.5.5 低温泵与主室隔离需通过气动闸阀。

3.5.6 需提供离子计和一对对流计，用于从大气压到基底压力的压力测量。

▲3.5.7 对于清洁干燥的腔室，腔室至少达到低于5 x 10-7 Torr的基础压力。

3.6 用于离子束溅射的22 x 6 cm射频离子源：

3.6.1 一台尺寸至少为22 x 6 cm的射频离子源，通过一对支架安装在腔室的上后壁附近。

3.6.2 支架需具备离子源与靶材法线的入射角可调能力，范围为±2°，以45°的标称角度为中心。

3.6.3 靶材倾斜角分辨率为1°。

3.6.4需要为离子源配备一组三个会聚的钼栅，以提高靶上的束流通量。

3.6.5 离子源栅格的焦距为18cm。

3.6.6 提供将光束移近或移远目标的调整功能。

3.6.7 离子源包括一个单独的法兰安装的射频中和器。

3.6.8 需配备针对20 SCCM Ar校准的流量计，以按要求运行离子源。

3.6.9 需配备一个校准为20 SCCM的流量计用于Ar流量控制，以运行射频中和器。

3.6.10 所有MFC都包括气动截止阀。

3.6.11 系统需配备离子源电源及所有必要的电缆。电源将同时为射频离子源和射频中和器提供电力。它包含射频电源、匹配网络和控制器。

3.6.12 电源提供50至1500 eV的束电压，束电流高达350 mA。

3.6.13 包括气体注入、射频激励和水冷所需的所有馈通。

3.6.14 离子源内部组件将可从腔室后壁上的可拆卸面板进入。

3.6.15 离子源将向一个镁靶材中心发射，靶材将与一个铜制水冷板连接。

3.7 水冷MgO靶组件和QCM：

3.7.1 需要在腔室中心下方提供一个水冷靶组件。

3.7.2 水冷靶组件至少能够处理850毫米长x 300毫米宽x 6.3毫米厚的氧化镁靶材。

3.7.3 靶尺寸需大于22cm×6cm，以确保上述射频源99.9%的离子束能够击中靶。

3.7.4 靶材应粘合到一个铜背板上，该背板将用螺栓固定在腔室中的水冷板上。

3.7.5 水冷板需密封，以确保更换靶材时不会使系统暴露于水中，或防止O形圈漏水。

3.7.6 水冷板可调节，以增加或减少带材与溅射离子源之间的距离。调节范围为±10毫米。

3.7.7 沉积速率控制器需配备一对QCM。

3.7.8 每个QCM都有一个气动快门。

3.7.9 控制器需位于沉积区的两侧。

3.7.10 QCM可用于监测溅射通量的沉积速率随时间的变化，方法是定期打开百叶窗，获取读数，然后关闭百叶窗。

3.8 尺寸为22 x 6 cm的射频离子源，用于离子束辅助：

3.8.1 尺寸为 22 x 6 cm的射频离子源，通过一对支架安装在腔室的前底部。

▲3.8.2 支架允许调节离子源相对于靶材法线的入射角，调节范围为±2°，以45°为标称角度。

3.8.3 该离子源需配备一组三个发散的钼网格，以改善沉积区的束流均匀性。

3.8.4 离子源包括一个单独的法兰安装的射频中和器。

3.8.5 两台校准为20 SCCM的流量计，用于Ar和O2流量控制，以按要求运行离子源。

3.8.6 一个校准为20 SCCM的流量计用于Ar流量控制，以运行射频中和器。

3.8.7 所有MFC都包括气动截止阀。

3.8.8 系统需配备离子源电源及所有必要的电缆。电源将同时为射频离子源和射频中和器提供电力，包括射频电源、匹配网络和控制器。

3.8.9 电源提供50至1500 eV的束电压。

3.8.10 包括气体注入、射频激励和水冷所需的所有馈通。

3.8.11 离子源的内部组件可通过打开沉积腔室的主门进行访问。

3.8.12 离子源将向上指向八条带材的中心。

3.8.13 一个法拉第杯将放置在弯曲板的边缘，用于监测离子束通量随时间的变化。

3.8.14两个带速率监测器的单头QCM，以监测靶材的溅射通量。每个QCM都将包括一个快门，以避免持续暴露于通量中。

3.9 水冷沉积区及八条带材的多辊系统：

3.9.1一个由304 L SS制成的弓形板，长约45.1厘米，宽约19厘米，曲率半径为5.08米。

3.9.2通过背面加工的水冷通道保持带材的低温。

▲3.9.3 当带材离开与弓形板的接触时，与弯曲板边缘的切线角度不大于5度。

3.9.4 除了冷却功能外，弓形板需能够向带材的背面输送氧气

3.9.5 来自放卷室的带材将进入沉积腔，并接触第一组多辊系统的第一个辊子，形成八条带材的螺旋排列，所有带材都与弓形水冷的弯曲板接触。

3.9.6 每个辊子的直径为5.7英寸。

3.9.7 辊子的中心相距1.25米。

3.9.8 八条宽12 mm的带材之间间隙约为3 mm，形成约140 mm宽的沉积区域。

3.9.9 弯曲板的精确中心可调节，以便稍微偏离MgO靶材中心，位于溅射材料通量的中心。

3.9.10 需在每条带材下方设置四排孔（直径约为0.04英寸），用于将氧气直接输送到带材背面。

3.9.11通过校准为20 SCCM氧气的流量计向板供应氧气。包括一个气动截止阀。

3.9.12弓形板前需安装一个不锈钢挡板，用于限定溅射通量和入射离子束的沉积区大小。

3.9.13 挡板的开口沿带材运动方向可调，范围约为16至20厘米长、17.5厘米宽。

3.9.14 防护罩需易于拆卸，并配备一套备用防护罩以实现快速周转。

3.9.15 腔室内将始终留有带材头，可以与新带材进行点焊连接。

3.10 腔室支撑架：

3.10.1 需配备模块化CRS支撑架，以支撑放卷室，IBAD室、RHEED室和收卷室。

3.10.2 框架将支撑配电箱、带水流开关的水歧管、压缩空气和干燥氮气歧管等。

3.10.3 所有MFC集成到框架中。

3.10.4支撑架需能够在现场进行组装，并带有调平垫和重型脚轮。

3.10.6 支撑架需包括用于工艺气体、干燥氮气和压缩空气气体的所有气体输入管线。

3.11 差分泵和RHEED腔室

3.11.1 在沉积室和收卷室之间需要安装一个圆柱形腔体，以减少交叉污染，并在高度织构化的MgO层生长后，持续进行RHEED薄膜质量分析。

3.11.2需为该腔体将提供至少一台涡轮分子泵，背后有一台罗茨泵作为支撑。

3.11.3 气动闸阀位于涡轮泵和腔室之间。

3.11.4 包括气动真空阀、离子规，用于压力测量。

3.11.5 RHEED腔内安装了一个铝制辊轮，以确保在带材移动时，带材的水平位置保持固定，便于RHEED电子束扫描。

▲3.11.6 30 keV电子源和磷光屏安装在6英寸的视口上，带有差分泵包。

3.11.6电子枪的一级差分抽气通过至少一台涡轮分子泵实现，以确保压力保持在适合操作的范围内。

3.11.7 包括RHEED分析系统和软件包。

3.12 2号收卷室：

3.12.1 用于收带的箱式卷轴室将安装在带有自身调平垫的支撑架上。

3.12.2 腔室由304L不锈钢制成，带有前置铰链门，通过氟橡胶O型圈密封。

3.12.3 制造完成后，需对腔室进行电抛光。

3.12.4 腔体包括多个端口：用于顶部、前部和侧面观察卷轴和带材的视口，Ferro密封进样口，以及一个10英寸CF法兰端口，用于与沉积腔连接。

3.12.5 包括至少3个备用端口。

3.12.6 所有CF法兰端口需包括镀银公制硬件，以尽量减少摩擦。

3.12.7 该腔室需能够处理17英寸外径、至少20 kg重的线轴。

▲3.12.8卷轴至少可容纳1.1公里长、厚度为100微米的带材。

3.13 2号收卷室，带材传输、速度和张力控制：

3.13.1 线轴的内径为3英寸，外径为17英寸。

▲3.13.2 收卷室需配备可容纳外径17英寸的卷筒，以及长1.1公里的12毫米宽、100微米厚的带材。

3.13.3 收卷需包括一个重型铁磁流体旋转馈通，轴外径为¾”。

3.13.4 轴需具有内部扩展部分，由内部轴承支撑，以支撑卷轴的重量，并提供轴向调整功能。

3.13.5 卷轴放置在轴组件上后，需在轴的一端插入一个轴承支架，以提供轴组件的全方位支撑。

3.13.6 大型铁磁流体密封馈通的大气侧将连接到电动离合器和步进电机驱动器。

3.13.7 需提供第二个较小的带¼”外径轴的铁磁流体密封馈通，用于带材速度测量和控制。

3.13.8 该卷轴需有一个直径为4.5英寸外径的内部惰轮和三个氟橡胶O型圈，用于接触带材背面，以尽量减少带材打滑。

3.13.9馈通轴的大气侧需要连接到编码器，以直接测量带材速度。

3.13.10在另一个轴和轴承组上安装一个原位张力测量装置，以提供带材张力的直接测量。

▲3.13.11 与机器另一侧的放带腔配合，至少提供0至200米/小时的带材速度，带材张力范围至少为0至5 kgf（50 N）。

3.13.12 带材传输系统是完全双向的。

▲3.13.13 以50-200m/h的速度运行时，带材速度的变化将为±3%

▲3.13.14 对于2.5-5kgf范围内的带材张力，张力变化将小于±5%

3.14 工作站控制和HMI：

3.14.1 需提供运行Windows 11和64位微处理器的工作站。

3.14.2 PLC单元将作为工作站和系统之间的接口。

3.14.3 界面需有三个级别的用户：1）基本用户-只能运行预设程序2）工程用户-可以根据需要编写、存储和加载配方。3）服务-可以完成上述所有操作，并根据需要覆盖某些软件联锁；

3.14.4 用户界面需有多个屏幕，用于系统操作、状态、维护等。

3.14.5可自动保存所有相关沉积参数的数据记录。

3.14.6记录数据可进行提取，并能独立作图操作。

3.14.7 数据采集时间可由用户定义，从每秒一次到每5分钟一次。

3.14.8 所收集的信息类型包括以下内容：

带材张力、带材速度、带材位置、MFC流速、腔室压力、离子束参数、冷却水流速和温度。

3.14.9允许用户定义带材速度和张力的所有设置。

3.14.10提供一张图表，显示系统主要部件的示意图，指示灯显示哪些部件正在运行。

3.14.11 当出现“带材断裂”警报时，将停止带材运动并关闭离子源。

3.14.12 可以远程登录工作站以升级软件、调试问题或评估技术问题。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷筒提升部件 | 个 | 1 |
| 2 | 1号放卷室 | 个 | 1 |
| 3 | 主沉积腔室 | 个 | 1 |
| 4 | 罗茨泵 | 个 | 1 |
| 5 | 低温泵 | 个 | 1 |
| 6 | 射频离子源，离子束溅射用 | 个 | 1 |
| 7 | 射频离子源，离子束辅助 | 个 | 1 |
| 8 | RHEED腔室 | 个 | 1 |
| 9 | 2号收卷室 | 个 | 1 |
| 10 | 工作站控制系统 | 个 | 1 |

（二）商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及货物使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握货物使用、数据分析及日常维护保养。供应商售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。

2）供应商免费提供技术支持热线电话。

3)	提供货物一年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

培训要求：

免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握货物使用、数据分析及日常维护保养。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：合同签订后的15个月内交货；

4、到货口岸及交货地点：

到货口岸：北京机场

交货地点：中国科学院电工研究所用户指定地点

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

2）中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法给到采购人确认,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准：产品应满足相关国家标准及行业标准。

7、其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

8、付款方式：

对于国产产品，合同签订后支付30%，货物送达时支付60%，验收合格后支付10%；

对于进口产品， 外贸合同签订后, 由买方委托的进口代理给中标商指定的境外公司（即外贸合同卖方）开立100%合同金额的不可撤销即期信用证，该信用证项下：a. 30%合同金额凭卖方出具的正本发票议付，b. 35%合同金额凭卖方出具的正本发票议付并且卖方提交议付单据的时间需在合同签署之日起的8周之后，c. 25%合同金额凭卖方提交的装运单据议付，d. 10%合同金额凭最终用户签署（签字且盖章）的正本验收报告议付。

注：若遇不可抗力（出口管制等）造成卖方无法按照约定时间发货，那么卖方需将买方已支付的预付款全额退回。

★9、投标报价要求：

（1）本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报项目现场交货人民币免税价。价格包括：

1）CIP价

2）其他伴随服务费用：安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、外贸代理费、卸货费及招标文件要求提供的其它服务。

（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。

关境内供货的国外产品与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）如投标产品中既有进口产品又有国产产品或者国内供货的国外货物应采用人民币免税价加人民币含税价的报价方式。

（4）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

（5）对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（6）如因国家相关免税政策变动，无法办理进口仪器免税事宜，所产生的税费需由中标人承担。

10、是否允许采购进口产品：是

11、预算金额：1440万元

最高限价：1440万元